Registration No: Shanghai Food and Drug Administration Character 2005 No.2100568

Standard No: 0415-10-2005

Chirurgické nářadí

(Multifunkční ruční chirurgický nástroj)

Návod k použití

BJJZ─1

Adresa：B322 and 323, No.1128, Huicheng South Road, Jiading Industrial Zone, Shanghai, China

PSČ：201800

Tel：（021）56794939             Fax：（021）56794939

Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co.,ltd

System 8200

Použití a funkce：

Systém 8200 je nová produktová řada navržená pro provádění chirurgických operací. Tato sada má pěkný vzhled, malý objem a nízkou hmotnost. Nástroje jsou bezdrátové, přenosné, bezpečně a jednoduše ovladatelné, takže ušetří čas během operací.

Složení (kompozice)：

Systémy 8000 jsou složeny z těla vrtačky (držáku) a pěti nástavců, nabíječky a baterie. Plášť je zcela uzavřený. Nabíječka nepatří k lékařskému nástroji.

Popis modelu：

| Model | Složení |
| --- | --- |
| BJJZ – 1 | Tělo vrtačky, nabíječka, baterie |

Technické parametry:

Držák vrtačky: Napětí při výkonu：7.2V

Výstupní výkon: ≥20W

Teplota: ≤25°C

Nabíječka：Vstupní napětí：AC 220V，50Hz

Výstupní napětí：7.2V, 700mA

Doba nabíjení：Cca 3 hodiny

Příkon: 30VA

Baterie： Napětí：7.2V

Technické údaje：

Vrtačka: rychlost rotace bez zátěže ：700r/m~1100r/m

Pilka: rotační rychlost bez zátěže：≥500r/m

Vrtačka: hlučnost bez zátěže：≤40dB

Pilka: hlučnost bez zátěže：≤70dB

Zařazení produktu：

Systém 8200 je schválen jako bezpečný přístroj, který nezpůsobí úraz elektrickým proudem, motor patří k vnitřnímu zařízení typu B, nabíječka patří do běžných přístrojů typu II-B. Přístroj nesmí být používán v hořlavém anestetickém vzduchu či vzduchu s obsahem oxidu dusného.

Symboly (značení):

Ⅱ type ；  ：B type

Označení spínače：	          ON (zapnout)             OFF (vypnout)

Označení rotace：     L: CW (po směru hodinových ručiček)

R: CCW (proti směru hodinových ručiček)

Značení na krytu baterie：	 OPEN (otevřít)     CLOSE (zavřít)

Použití：

Výrobek je profesionálním lékařským nástrojem, uživatelem musí být osoba, která je odborně proškolená nebo má již zkušenosti s tímto typem nástroje.

Nástroj musí být sterilizován před použitím (proveďte dle návodu). Výrobek by měl být před prvním použitím otestován: vložte baterii do držáku vrtačky, stiskněte tlačítko, motor by se měl otáčet. Při přepnutí tlačítka CW/CCW by se měl motor otáčet inverzně, v opačném případě má držák poruchu. V takovém případě přestaňte nástroj okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

- Instalace a připojení nástavců

2．Instalace a připojení baterie

Sejměte kryt baterie na rukojeti, podržte baterii sterilní gázou, vložte ji menší stranou dolu, odstraňte gázu a nasaďte kryt baterie. Po dokončení podržte rukojeť a zatřeste s ní, baterie pak klesne automaticky.

Poznámka: Aby nedošlo k poškození, nepouštějte baterii na zem.

3. Nabíjení baterie：

Nabíječka nepatří k lékařským nástrojům. Během nabíjení je baterie oddělena od těla vrtačky.

Připojte nabíječku k napájení, indikátor napájení i nabíjení budou svítit současně. Vložte baterii do nabíječky menší stranou dolů a indikátor nabíjení změní barvu ze zelené na žlutou, což indikuje začátek nabíjení. Po 3 hodinách se žluté světlo změní zpět na zelené, což znamená, že nabíjení bylo dokončeno. Baterie nemůže být používána bezprostředně po dokončení nabíjení, počkejte, dokud nevychladne, pak ji vložte do sterilního pouzdra.

Nabitá baterie může být používána po dobu delší 8 minut při plné zátěži. Baterie je typ J-AA 1800Ni-MH – zelená baterie, bez paměti, není tedy nutné baterii před nabitím úplně vybít.

Pokud baterie nebude používána po delší dobu, měli byste ji občas nabít (cca každých 15 dní). Pro testování kapacity baterie, připojte nabíječku ke zdroji, vložte baterii do nabíječky menší stranou dolu - pokud se rozsvítí zelené světlo, znamená to, že baterie je plně nabitá, v jiném případě kapacita plná není, je tedy nutné baterii znovu nabít či vyměnit. Běžně je možné baterii nabít a vybít cca 200 krát.

Poznámka: Nedávejte baterii do ohně, mohlo by dojít k explozi. Nevhazujte do běžného odpadu, ale do speciálního recyklovatelného odpadu.

4. Spuštění přístroje：

  - Stiskněte tlačítko (spínač): Vrtačka/pilka začne běžet; při uvolnění tlačítka se nástroj zastaví.

  - Rychlost může být řízena rozsahem (sílou) stisku tlačítka. Slabší stisk znamená menší rychlost a naopak silnější stisk vyšší otáčky.

5. Ovládání směru rotace (jen pro vrtačku)：

Otočení spínače na L (CW) znamená otáčení po směru hodinových ručiček, R (CCW) znamená proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Pouze pokud dojde k zastavení vrtání, může být změněn směr rotace.

Upozornění：

1. Zkontrolujte rádius, ve kterém se pohybuje hlava vrtačky, pokud dochází k velkému vychýlení, vrtačka nesmí být používána. Zkontrolujte ostrost vrtáku, pokud je to nutné, naostřete ho. Pokud je nástroj použit k řezání předmětů, měl by být zafixován a použit bez vibrací. Pokud hlava praskne, ihned ji vyměňte.

2. Nabíječka má zabudovanou pojistku. Pokud se pojistka spálí, je potřeba pojistku vyměnit za novou. Pojistka je typ T, 250V, 2A.

3. Baterie také obsahuje pojistku, jedná se o typ F, 10 A. Pokud nástroj při testování nefunguje, pojistka může být rozbitá. Tato situace se běžně objevuje při poškození držáku vrtačky. Držák sami neopravujte a kontaktujte prodejce.

4. Fixace příslušenství a hlavy vrtačky musí být provedena pevně. Lze použít upínací klíč.

5. Nástroj i příslušenství by měly být skladovány na suchém místě, aby nedošlo ke korozi.

6. Baterie nesmí být sterilizována za vysokých teplot a vysokého tlaku. Nesmí zůstat v držáku příliš dlouho. Vyjměte baterii ihned po operaci. Pokud dojde k vypnutí nástroje během operace (nástroj přestane pracovat), vyměňte neprodleně baterii.

7. Pokud se objeví neobvyklý zvuk, nebo se nástroj začne přehřívat během operace, ihned ho vypněte a přestaňte používat. Kontaktujte prodejce.

Čištění a dezinfekce:

Upozornění: Baterie nesmí být sterilizována při vysoké teplotě či vysokém tlaku.

1. Čištění: Při čištění je ochrana podobná jako při dezinfikování nástroje. Povrch držáku lze čistit hadříkem namočeným ve vodě, či alkoholu.

Poznámka: Ihned po operaci musí být vrták vyčištěn speciálním čisticím prostředkem, jinak by mohlo dojít k zaschnutí krve a poškození nástroje při dalším použití.

2.Dezinfekce:

Způsob dezinfikování - doporučení（pro držák）：

| Metoda | Teplota | Čas | Sušení |
| --- | --- | --- | --- |
| Rychlá bez obalu | 129℃~134℃ | 10 min | 8min |
| Vakuum s obalením | 129℃~134℃ | 4 min | 8min |
| 100% etylenoxid | 49℃~57℃ | 150 min | Větrat 8 hodin |
| parní dezinf. s obalem | 129℃~134℃ | 35 min | 8min |
| parní s dvojitou tkaninou | 121℃~123℃ | 50 min | 8 min |

Poznámka:

Výše doporučené dezinfekční metody jsou bezpečné a spolehlivé. Doba dezinfikování a teplota musí být pod přísnou kontrolou, jinak by mohlo dojít k okamžitému poškození nástroje. Baterie a nabíječka nemusí projít sterilizací.

V současné době většina nemocnic používá pro dezinfikování metodu dezinfekce formalínem, a to navzdory možné korozi. K té však nedochází ihned. Pokud je to však možné, je lepší použít dezinfekci ve vakuu s trochou páry, nebo dezinfekci etylenoxidem bez páry.

Kvalita nástroje:

- Systém 8200 podléhá přísným zkouškám a kontrolám, než se dostane do distribuce. Naše záruka zahrnuje: opravy, výměnu a případné vrácení peněz.

- Po zakoupení setu prosím zkontrolujte a spočítejte jednotlivé části sady.

Povinnost:

- Pokud nástroj nepracuje, nepokoušejte se ho opravit a neprodleně kontaktujte servisní oddělení dodavatele.

- Pokud potřebujete technické informace o produktu, kontaktujte dodavatele.

Podmínky pro transport a uchovávání:

1. Teplota prostředí: -10℃~+40℃

2. Vlhkost: ≤ 90%

3. Tlak vzduchu: 500hPa~1060hPa

Provozní podmínky:

1. Teplota prostředí: 5℃~40℃

2. Vlhkost: ≤ 70%

3. Tlak vzduchu: 860hPa~1060hPa

Seznam příslušenství:

| Jméno | Specifikace | Množství |
| --- | --- | --- |
| Držák vrtačky |  | 1ks |
| Nabíječka |  | 1 ks |
| Baterie |  | 2 ks |
| Battery transfer ring |  | 2 ks |
| Násadce |  | 3 ks/5 ks |
| Upínací klíč |  | 1 ks |
| Ostří pilky |  | 1 ks |
| Manuál |  | 1 ks |
| Kufr ze slitiny hliníku |  | 1 ks |
| Certifikace produktu |  | 1 ks |
| Záruka |  | 1 ks |